Datataker 505/605

DATA LOGGER

_________________________________________________________________________________________________________

Les Datatakers 505 et 605 sont des enregistreurs autonomes à microprocesseur capables de mesurer plusieurs types de capteurs. Les entrées sont multipléxées par des relais ce qui permet la mesure de tensions plus élevées, des modes communs plus élevés ainsi que la tenue aux surcharges plus importantes que les modèles 500 et 600.

Les manipulations de données incluent les fonctions statistiques, les calculs et les calibrations de capteurs. Les données sont stockées en mémoire sauvegardée par pile ou cartes amovibles.

Les alarmes sont programmables pour toutes les voies d'entrées.

Le DT605 comporte un afficheur et un clavier intégré.

Les DT 505 et 605 sont adaptés pour les applications scientifiques, industrielles et publiques.

Entrées analogiques

* 10 différentielles / 30 unipolaires quel que soit l'ordre

* Extension par modules externes (10/30 voies), max 2 modules

* Autocalibration et changement de gamme automatique

* Résolution de 15 bits plus signe, 1µV

* Vitesse d'échantillonnage : 25/seconde

* Précision meilleure que 0.15 % de la pleine échelle

* Linéarité meilleure que 0.05 %

* Impédance d'entrée 1MOhms/>100 MOhms sélectionnable

* Mode commun ±100 VDC

* Tension maximum

- pour les voies non-sélectionnées	- ±1,5 KVDC pendant 10 µS

- ±500 V pendant 50 mS

- ±100 V continuellement

- pour les voies sélectionnées	- ±100 V continuellement

* Taux de réjection de mode commun > 90 dB, 110 typique

* Taux de réjection de mode série > 35 dB

* Mesure de résistances 4, 3 ou 2 fils, RTD et thermistances

* Alimentation en tension ou courant pour les ponts, demi et quart de ponts

* Multiplexeur à relais

Entrées digitales

* 4 entrées compatibles TTL/CMOS pour les états logiques, mots    binaires, événements et compteurs lents 10 Hz (16 bits, pré-chargeables)

* Les entrées et sorties logiques partagent les mêmes bornes

* 3 compteurs rapides, 1 KHz ou 1 MHz, 16 bits pré-chargeables

* Les entrées analogiques peuvent aussi retourner un état logique avec seuil définissable

Echelles (4 décades pour chaque voie analogique)

Type d'entrée	  Etendue	Unités	Résolution

-------------------------------------------------------------------------------------

Tensions continues	  ± 25,000	  mV	  1µV

± 250,00	  mV	 10µV

± 2500,0	  mV	100µV

± 100,0	 	  V	 10mV

-------------------------------------------------------------------------------------

Courant continu	  ± 0,2500	  mA	200nA

Shunts internes	  ± 2,500		  mA	  1µA

± 25,00		  mA	10µA

Shunts externes	Toute étendue	  mA

-------------------------------------------------------------------------------------

Boucle 4-20 mA	   0 à 100		  %	0,01%

-------------------------------------------------------------------------------------

Résistance	   10,000		Ohms	0,5mOhms

100,00		Ohms	5mOhms

500,0		Ohms	50mOhms

7000,0		Ohms	500mOhms

-------------------------------------------------------------------------------------

Fréquence	33,00 à 300 000,0	  Hz	0,01Hz

Période		30 000 à 3	  µsec	 1µs

-------------------------------------------------------------------------------------

Température	-250,0 à 1800,0	   °C	0,1%

-420,0 à 3200,0	   °F	0,1%

-------------------------------------------------------------------------------------

Jauges et 	  -104 à 104	  ppm	1ppm

ponts	 	 -105 à 105	  ppm	10ppm

-106 à 106	  ppm	100ppm

-------------------------------------------------------------------------------------

Bit logique	   0 ou 1		  état	   1

Octet logique (4 bits)  0 à 15		  état	   1

Moyenne logique	 0,00 à 1,00	  état	0,01

-------------------------------------------------------------------------------------

Compteurs	0 à 65535		Comptes	   1

Encodeur de phase	0 à 32767		Comptes	   1

-------------------------------------------------------------------------------------

Etat analogique	  0 ou 1		  état	   1

-------------------------------------------------------------------------------------

Polynômes	± 9,9e-18 à ± 9,9e18	utilisateur 0,0001

-------------------------------------------------------------------------------------

Température

* Thermocouples types B, C, D, E, G, J, K, N, R, S et T, avec CSF et linéarisation interne

* Résistances platines K=0,00385 & 0,003916 //°C & toute résistance

* Résistances nickel, K=0,005001 //°C, et toute résistance

* Thermistances, Série YSI 400xx

* Semi-conducteurs type AD590, LM335, LM34 et LM35

Date et heure

* Résolution de 1 seconde - Précision de 2 secondes/jour

* Date au format JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA, jour en nombre JJJJJ et décimal JJJJJ,JJJ

* Heure au format HH:MM:SS, en secondes SSSSS et décimal HH,HHHH

* 4 compteurs internes auto-incrémentaux (seconde, minute, heure et jour de la semaine) pour le séquencement, les alarmes, calculs,...

* Horloge temps-réél utilisée pour la base de temps de scrutation, l'horodatage des données, la gestion des alarmes et les calculs

Sorties digitales

* 4 voies de sortie compatibles TTL/CMOS pour une utilisation générale de commande, contrôle de relais et annonce d'alarmes. Gestion de bits et mots (de 5 bits)

* Voies sur collecteur ouvert +30 VDC à 200 mA max.

* Les sorties et entrées logiques partagent les mêmes bornes

* Le panneau d'affichage LCD intègre 3 voyants lumineux

Scrutation des voies d'entrées

* Scrutation d'une ou plusieurs voies en mode immédiat ou par 4 horloges de scrutation

* L'intervalle de scrutation peut être configuré de 1 seconde à  plusieurs mois par pas de 1 seconde, minute, heure ou jour

* La scrutation peut être déclenchée sur événements logiques ou sur valeurs de compteurs

* Les ordres de scrutation peuvent être modifiés par un ordinateur connecté sur la ligne série

* Scrutation conditionnelle sur les entrées logiques

* Les alarmes sont gérées par scrutation indépendante et peuvent modifier les intervalles de scrutations

Manipulation de données

* Fonctions statistiques incluant la moyenne, l’écart type, les mini et maxi avec horodatage possible, calculs d'intégrales, pour toutes les voies

* Delta, différence de Delta et intégrales entre scrutations

* Histogrammes

* Calculs de fonctions mathématiques utilisant des données mesurées et des constantes avec les opérateurs de base, arithmétiques, logiques et fonctions intégrées (COS, LOG, ...)

* 20 polynômes du 5ième ordre / fonctions de remise à l'échelle définissables

Alarmes

* Alarmes définissables hautes, basses, bande et hors bande de surveillance des entrées

* Combinaisons logiques des alarmes entre-elles (OU, OU exclusif, ET)

* Délai de maintien minimum de la valeur avant déclenchement d'alarme configurable

* Les alarmes peuvent modifier l'état des sorties logiques, des voyants du panneau d'affichage, renvoyer un texte sur la ligne série et modifier l’exécution du programme

Stockage des données

* Stockage de 11 000 mesures dans la mémoire interne sauvegardée par pile

* Stockage de 330 000 mesures par l'utilisation de carte mémoire externes (type PCMCIA)

* Mémoire gérée en mode circulaire (recouvrement) ou mode pile (arrêt si mémoire pleine)

* Pas de perte de données lors des changements des cartes externes

* Les données stockées peuvent être retournées par horloge de scrutation ou par intervalles de temps

Format des données

* Toutes les données sont retournées en ASCII (virgule flottante, virgule fixe ou format exponentiel)

* Le format des données et configurable par l'utilisateur pour  l'identification des voies, la résolution, le texte des unités et les séparateurs de données

* Format de l'ordinateur maître sélectionnable pour l'utilisation d'un protocole de gestion d'erreurs

* Compatible avec les feuilles de calcul des tableurs, gestionnaires graphiques, éditeurs de textes...

* Compatible avec les moyens standards de transmission de mesure (lignes séries, modems, modems radio et modems satellites)

Programmation

* Par des commandes descriptives émises par l'ordinateur hôte via la  ligne série

* Les commandes peuvent être pré-enregistrées dans les cartes  mémoires et automatiquement exécutées lors de leur insertion

Afficheur et clavier (DT605)

* Type LCD, 2 lignes de 16 caractères alphanumériques, rétro-éclairé

* Affichage des mesures, des états d'alarmes, d'informations telles que l'heure, l'état de la batterie, la quantité de données enregistrées...

* Clavier 5 touches pour la sélection de l'affichage

* 4 touches du clavier sont redéfinissables

* 3 voyants, un beeper et un rétro-éclairage clignotant pour les alarmes locales

Communication avec le maître

* RS232 full duplex

* 300, 1200, 2400, 4800 et 9600  bauds sélectionnable

* Protocole XON/XOFF bidirectionnel

* Compatible avec tout système de transfert par ligne série

Mise en réseau

* RS485 full duplex. Supporte le RS483

* Connexion via une paire torsadée, maximum 1000 mètres

* Jusqu`à 32 loggers sur le même réseau

Alimentation

* 9 - 18 VAC ou 11 - 24 VDC par alimentation externe

* Alimentation principale fournie par une alimentation externe 12 VDC

* Passage automatique en mode repos (faible consommation)

* Consommation : mode normal 120 mA - mode charge de batterie 400 mA - mode standby < 350 µA (mode sommeil)

Autonomie

---------------------------------------------------------------------------------------

Scrutation de 10              Batterie plomb gélifié       Pile Alcaline

voies toutes :                         1,2 Ah                          17 Ah

---------------------------------------------------------------------------------------

Continuellement		 5 heures		        3 jours

1 minute         		 12 jours    	      160 jours

15 minutes      		 60 jours    	      800 jours

1 heure        		 90 jours    	      900 jours

---------------------------------------------------------------------------------------

Spécifications mécaniques

* Boîtier métal robuste

* Utilisation directe ou dans un boîtier approprié fixe ou portable (mallette)

* Longueur 270 mm

* Largeur    110 mm

* Hauteur    85 mm sans carte - 105 mm avec carte

* Poids 2,4 Kg

* Connexions par bornier à vis

* Température d'utilisation - 20 à + 70 °C - 95 % d'humidité sans condensation

Accessoires inclus

* Alimentation externe 230 VAC

* Batterie 6V - 1,2 Ah

* Câble RS232 pour connexion sur PC ou Compatible

* Manuel en anglais accompagné de sa traduction en français

Options

* Module d'extension comportant 10 entrées différentielles 30 unipolaires

* Mallette de transport étanche

* Petit boîtier industriel (IP55, NEMA 4)

* Grand boîtier industriel (IP55, NEMA 4)

* Batterie 6V 1,2 Ah

* Batterie 6V 4 Ah

* Pile lithium 17 Ah

* Cartes mémoires PCMCIA 512 Koctets (170 000 mesures) et 1024 Koctets (330 000 mesures)

* Logiciel d'exploitation DeLogger, DeLogger Pro.

Désignation

* Datataker 505 (sans afficheur)		DT505

* Datataker 605 (avec afficheur)		DT605

* Module d'extension				CEM-AD

* Afficheur déporté				PMD-01

* Gestionnaire de modems			MM-01

* Carte mémoire PCMCIA 512 K		MC-512P

* Carte mémoire PCMCIA 1024 K		MC-1024P