Datataker 600

DATA LOGGER

_________________________________________________________________________________________________________

Le Datataker 600 est un enregistreur autonome à microprocesseur capable de mesurer plusieurs types de capteurs.

Les manipulations de données incluent les fonctions statistiques, les calculs et les calibrations de capteurs. Les données sont stockées en mémoire sauvegardée par pile ou cartes amovibles.

Les alarmes sont programmables pour toutes les voies d'entrées.

Le DT 600 inclus un afficheur et un clavier 4 touches.

Le DT 600 est adapté pour les applications scientifiques, industrielles et publiques.

Entrées analogiques

* 10 différentielles / 30 unipolaires quel que soit l'ordre

* Extension par modules externes (10/30 voies)

* Autocalibration et changement de gamme automatique

* Résolution de 15 bits plus signe

* Vitesse d'échantillonnage : 25/seconde

* Précision meilleure que 0.15 % de la pleine échelle

* Linéarité meilleure que 0.05 %

* Impédance d'entrée 1M/>100 M sélectionnable

* Mode commun ±3,5 VDC

* Taux de réjection de mode commun > 90 dB, 110 typique

* Taux de réjection de mode série > 35 dB

* Mesure de résistances 4, 3 ou 2 fils, RTD et thermistances

* Alimentation capteur 5V, 250 µA ou 2,5 mA par voie

* Alimentation en U ou I pour les ponts, demi et quart de ponts

* Multiplexeur technologie CMOS

Entrées digitales

* 4 entrées compatibles TTL/CMOS pour les états logiques, mots binaires, évènements et compteurs lents 10 Hz (16 bits, pré-chargeables)

* Les entrées et sorties logiques partagent les mêmes bornes

* 3 compteurs rapides, 1 KHz ou 1 MHz, 16 bits pré-chargeables

* Les entrées analogiques peuvent aussi retourner un état logique avec seuil définissable

Température

* Thermocouples types B, C, D, E, G, J, K, N, R, S et T, avec CSF et linéarisation interne

* Résistances platines K=0,00385 & 0,003916 //°C & toute résistance

* Résistances nickel, K=0,005001 //°C, et toute résistance

* Thermistances, sérieYSI 400xx

* Semiconducteurs type AD590, LM335, LM34 et LM35

Sorties digitales

* 4 voies de sortie compatibles TTL/CMOS pour une utilisation générale de commande, contrôle de relais et annonce d'alarmes. Gestion de bits et mots (de 4 bits)

* Voies sur collecteur ouvert +30 VDC à 200 mA max.

* Les sorties et entrées logiques partagent les mêmes bornes

* Le pannau d'affichage LCD rétro-éclairé intégré possède 3 voyants lumineux

Echelles (3 décades pour chaque voie analogique)

Type d'entrée	  Etendue		Unités	Résolution

-------------------------------------------------------------------------------------

Tensions continues	  ± 25,000		  mV	  1µV

± 250,00		  mV	 10µV

± 2500,0		  mV	100µV

Tension atténuée	Toute étendue	  mV

-------------------------------------------------------------------------------------

Courant continu	  ± 0,2500		  mA	200nA

Shunts internes	  ± 2,500		  mA	  1µA

± 25,00		  mA	10µA

Shunts externes	Toute étendue	  mA

-------------------------------------------------------------------------------------

Boucle 4-20 mA	   0 à 100		  %	0,01%

-------------------------------------------------------------------------------------

Résistance	   10,000		Ohms	0,5mOhms

100,00		Ohms	5mOhms

500,0		Ohms	50mOhms

7000,0		Ohms	500mOhms

-------------------------------------------------------------------------------------

Fréquence	33,00 à 300 000,0	  Hz	0,01Hz

Période		30 000 à 3	  µsec	 1µs

-------------------------------------------------------------------------------------

Température	-250,0 à 1800,0	   °C	0,01%

-420,0 à 3200,0	   °F	0,01%

-------------------------------------------------------------------------------------

Jauges et 	 	 -104 à 104	  ppm	1ppm

ponts	 	 -105 à 105	  ppm	10ppm

-106 à 106	  ppm	100ppm

-------------------------------------------------------------------------------------

Bit logique	   0 ou 1		  état	   1

Octet logique (4 bits)	   0 à 15		  état	   1

Moyenne logique	 0,00 à 1,00	  état	0,01

-------------------------------------------------------------------------------------

Compteurs	 0 à 65535	Comptes	   1

Compteur /   -32768 à 32767	Comptes	   1

-------------------------------------------------------------------------------------

Etat analogique	  0 ou 1		  état	   1

-------------------------------------------------------------------------------------

Polynômes	± 9,9e-18 à ± 9,9e18	utilisateur	0,0001

Echelle linéaire	± 9,9e-18 à ± 9,9e18	utilisateur	0,0001

Calculs		± 9,9e-18 à ± 9,9e18	utilisateur	0,0001

-------------------------------------------------------------------------------------

Date et heure

* Résolution de 1 seconde

* Précision de 2 secondes/jour

* Date au format JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA, jour en nombre JJJJJ et décimal JJJJJ,JJJ

* Heure au format HH:MM:SS, en secondes SSSSS et décimal HH,HHHH

* 4 compteurs internes auto-incrémentaux (seconde, minute, heure et jour de la semaine) pour le séquencement, les alarmes, calculs et autres

* Horloge temps-réél utilisée pour la base de temps de scrutation, l'horodatage des données, la gestion des alarmes et les calculs

Scrutation des voies d'entrées

* Scrutation d'une ou plusieurs voies en mode immédiat ou par 4 horloges de scrutation

* L'intervalle de scrutation peut être configuré de 1 seconde à  plusieurs mois par pas de 1 seconde, minute, heure ou jour

* La scrutation peut être déclenchée sur évènements logiques ou sur valeurs de compteurs

* Les ordres de scrutation peuvent être modifiés par un ordinateur connecté sur la ligne série

* Scrutation conditionnelle sur les entrées logiques

* Les alarmes sont gérées par scrutation indépendante et peuvent modifier les intervalles de scrutations.

Manipulation de données

* Fonctions statistiques incluant la moyenne, l’écart type, les mini et maxi avec horodatage possible, calculs d'intégrales, pour toutes les voies

* Delta, différence de Delta et intégrales entre scrutations

* Histogrammes

* Calculs de fonctions mathématiques utilisant des données mesurées et des constantes avec les opérateurs de base, arithmétiques, logiques et fonctions intégrées (COS, LOG, ...)

* 20 polynômes du 5ième ordre / fonctions de remise à l'échelle définissables

Alarmes

* Alarmes définissables hautes, basses, bande et hors bande de surveillance des entrées

* Combinaisons logiques des alarmes entre-elles (OU, OU exclusif, ET)

* Délai de maintien minimum de la valeur avant déclenchement d'alarme configurable

* Les alarmes peuvent modifier l'état des sorties logiques, renvoyer un texte sur la ligne série et modifier l'exécution du programme

Stockage des données

* Stockage de 11 000 mesures dans la mémoire interne sauvegardée par pile

* Stockage de 330 000 mesures par l'utilisation de carte mémoire externes (type PCMCIA)

* Mémoire gérée en mode circulaire (recouvrement) ou mode pile (arrêt si mémoire pleine)

* Pas de perte de données lors des changements des cartes externes

* Les données stockées peuvent être retournées par horloge de scrutation ou par intervalles de temps

Format des données

* Toutes les données sont retournées en ASCII (virgule flottante, virgule fixe ou format exponentiel)

* Le format des données et configurable par l'utilisateur pour l'identification des voies, la résolution, le texte des unités et les séparateurs de données

* Format de l'ordinateur maître sélectionnable pour l'utilisation d'un protocole de gestion d'erreurs

* Compatible avec les feuilles de calcul des tableurs, gestionnaires graphiques, éditeurs de textes...

* Compatible avec les moyens standards de transmission de mesure (lignes séries, modems, modems radio et modems satellites)

Programmation

* Toute la programmation s'effectue simplement par des commandes descriptives émise par l'ordinateur hôte via la ligne série

* Les commandes peuvent être pré-enregistrées dans les cartes mémoires et automatiquement exécutées lors de l'insertion de la carte

Afficheur et clavier

* Type LCD, 2 lignes de 16 caractères alphanumériques, rétro-éclairé

* Affichage des mesures, des états d'alarmes, d'informations telles que l'heure, l'état de la batterie, la quantité de données enregistrées...

* Clavier 5 touches pour la sélection de l'affichage

* 4 touches du clavier sont redéfinissables

* 3 voyants, un beeper et un rétro-éclairage clignotant pour les alarmes locales

Communication avec le maître

* RS232 full duplex

* 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 bauds sélectionnable

* Protocole XON/XOFF bidirectionnel

* Compatible avec tout système de transfert par ligne série

Mise en réseau

* RS485, full duplex. Supporte le RS483

* Connexion via une paire torsadée, maximum 1000 mètres

* Jusqu`à 32 loggers sur le même réseau

Alimentation

* 9 - 18 VAC ou 11 - 24 VDC par alimentation externe

* Alimentation principale fournie par une alimentation externe 12 VDC

* Passage automatique en mode repos (faible consommation)

* Consommation : mode normal 120 mA - mode charge de batterie 400 mA - mode standby < 450 µA (mode sommeil)

Autonomie

---------------------------------------------------------------------------------------

Scrutation de 10              Batterie plomb géléifié       Pile Alkaline

voies toutes :                         1,2 Ah                          17 Ah

---------------------------------------------------------------------------------------

Continuellement		 5 heures		       3 jours

1 minute         		12 jours    	     160 jours

15 minutes      		60 jours    	     800 jours

1 heure        		90 jours    	     900 jours

---------------------------------------------------------------------------------------

Spécifications mécaniques

* Boîtier métal robuste

* Utilisation directe ou dans un boîtier approprié fixe ou portable (mallette)

* Longueur 270 mm

* Largeur    110 mm

* Hauteur    85 mm sans carte - 105 mm avec carte

* Poids 2,3 Kg

* Connexions par bornier à vis

* Température d'utilisation - 20 à + 70 °C - 95 % d'humidité sans condensation

Accessoires inclus

* Alimentation externe 230 VAC

* Batterie 6V - 1,2 Ah

* Câble RS232 pour connexion sur PC ou Compatible

* Manuel en anglais accompagné de sa traduction en français

Options

* Module d'extension comportant 10 entrées différentielles 30 unipolaires

* Carte multiplexeur à relais en remplacement du multiplexage à circuits CMOS

* Malette de transport étanche

* Petit boitier industriel (IP55, NEMA 4)

* Grand boitier industriel (IP55, NEMA 4)

* Batterie 6V 1,2 Ah

* Batterie 6V 4 Ah

* Pile lithium 17 Ah

* Cartes mémoires PCMCIA 512 Koctets (170 000 mesures) et 1024 Koctets (330 000 mesures)

* Logiciel d'exploitation DeLogger, DeLogger Pro.

Désignation

* Datataker 600, multiplexeur CMOS		DT600

* Datataker 600, multiplexeur à relais		DT605

* Module d'extension				CEM-AD

* Gestionnaire de modems			MM-01

* Carte mémoire PCMCIA 512 K		MC-512P

* Carte mémoire PCMCIA 1024 K		MC-1024P